## Sheet1
输液报警器注册证办理时间人员时间安排表
序号 | 工作阶段 | 时间安排 | 工作成果 | 职责分工 | 备注
1 | 变更一特医疗器械生产许可证的生产范围 | 4.1-7.25 | 增加生产范围：6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具 | 人力行政部按以下要求进行跟进相关工作
1.1 | 输液报警器的工艺流程图，并注明主要控制项目和控制点，包括关键和特殊工序的设备、人员及工艺参数控制的说明； | 4.1-4.15 | 输液报警器的工艺流程图（按前述要求） | 电子产品线经理负责安排人员
1.2 | 输液报警器的产品简介至少包括对产品的结构组成、原理、预期用途的说明 | 4.1-4.15 | 输液报警器的产品简介（按前述要求） | 电子产品线经理负责安排人员
1.3 | 输液报警器产品标准 | 4.15-5.30 | 经备案后的输液报警器产品标准 | 由技术部提供输液报警器的产品介绍和工艺流程等相关数据由行政部与外联系草拟产品标准（技术部协助解释相关技术参数）并办理产品标准备案手续
1.4 | 输液报警器送检
1.4.1 | 输液报警器的标准复核 | 6.1-6.15 | 取得标准复核的标准件 | 人力行政部
1.4.2 | 输液报警器的检验（有源的50个工作日） | 6.16-9.1 | 取得检验报告 | 人力行政部组织安排，各部门无条件配合
1.5 | 输液报警器的主要生产设备及检验仪器清单
1.5.1 | 清理生产设备与检验仪器 | 4.1-4.10 | 生产设备及检验仪器清单明细 | 电子产品线负责提交设备与检验仪器清单
1.5.2 | 送检检验仪器 | 4.11-4.30 | 专门部门出具的检验仪器的检验报告 | 如检验仪器无检验报告，电子产品线将检验仪器交到行政部王赟处进行送检
1.6 | 变更一特医疗器械生产许可证的生产范围的资料递交 | 6.1-6.18 | 通过资料审核 | 人力行政部根据国家要求整理材料进行递交，并根据材料审核情况进行修改与完善
1.7 | 湖南省食品药品监督局器械处来现场查验 | 6.25-7.10 | 审现场审核通过 | 由人力行政部组织按要求进行准备工作，各部门必须无条件配合
1.8 | 通过变更一特医疗器械生产许可证的生产范围的手续 | 7.10-7.20 | 取得变更后的证件 | 人力行政部
2 | 输液报警器注册证办理
2.1 | 产品技术报告 | 4.1-4.30 | 产品技术报告文本 | 电子产品线经理负责安排人员 | 产品技术报告应包括以下内容： （1）产品特点、工作原理、结构组成、预期用途； （2）产品技术指标或主要性能要求确定的依据； （3）产品设计控制、开发、研制过程； （4）产品的主要工艺流程及说明； （5）产品检测及临床试验情况； （6）与国内外同类产品对比分析。
2.2 | 安全风险分析报告 | 4.1-4.30 | 按YY/T0316要求编制，形成有效的分析报告文本 | 电子产品线经理负责安排人员 | 内容应包括：能量危害、生物学危害、环境危害、有关使用的危害和由功能失效、维护不周及老化引起的危害等方面的风险分析、风险控制与防范措施等方面的内容。
2.2 | 产品说明书 | 4.1-4.30 | 按《医疗器械说明书、标签和包装标识管理规定》编写，形成有效的产品说明书文本 | 电子产品线经理负责安排人员 | 按《医疗器械说明书、标签和包装标识管理规定》编写，至少应包括以下内容： （1）产品名称、型号、规格； （2）生产企业名称、注册地址、生产地址、联系方式； （3）《医疗器械生产企业许可证》编号、医疗器械注册证书编号（申报时内容为空白）、产品标准编号； （4）产品的性能、主要结构、适用范围。
2.3 | 产品性能自测报告 | 5.1-5.10 | 按备注栏里的要求形成自测报告文本 | 电子产品线经理负责安排人员 | 产品性能自测报告中的自测项目为产品标准中规定的出厂检测项目。产品性能自测报告中应包括以下内容： （1）产品名称、规格型号、产品编号或批号、生产日期、样品数量、抽样基数； （2）检测依据、检测项目、标准要求、检测结果、结果判定、检验人员、审核人员签字或盖章、检验日期等； （3）如属于委托检测，应提供被委托检测机构出具的检测报告和委托检验协议书
2.4 | 产品照片 | 4.20-4.21 | 将照片电子要提交到人力行政部 | 电子产品线经理负责安排人员 | 申请注册的产品每一规格、型号提供5寸（含5寸）以上彩色照片一张。
2.5 | 输液报警器注册证资料的递交审批 | 9.1起75个工作日 | 取得输液报警器的注册证 | 人力行政部组织安排，各部门无条件配合
3 | 一特医疗器械生产企业许可证生产地址的变更 |  | 将公司的四楼增加到现有的生产地址里 | 人力行政部组织安排，各部门无条件配合